Naslov vaje: Merjenje magnetnih lastnosti mehkomagnetnih toroidnih jeder

Pri vaji je treba izmeriti vrednost efektivne magnetne poljske jakosti Hef toroidnega jedra pri podani maksimalni dopustni vrednosti gostote magnetnega polja Bmax. Merjenec priključimo na vzbujalni vir, pri tem pa merimo primarni tok (ekvivalenten poljski jakosti H) in inducirano sekundarno napetost. Merilni postopek naj bo v skladu s standardom IEC 404-2, ki predpisuje maksimalno dopustno popačenje (odstopanje) inducirane sekundarne napetosti na merilnem vzorcu ( 1 %).

Primarni tok je proporcionalen trenutni vrednosti magnetne poljske jakosti H(t):

size 12{H \( t \) = { {i rSub { size 8{p} } \( t \) cdot N rSub { size 8{p} } } over {l rSub { size 8{ ital "FE"} } } } } {} ,	(1)

pri čemer je z Np označeno število primarnih ovojev, lFE pa je srednja dolžina magnetnih silnic v toroidnem jedru, definirana kot:
size 12{l rSub { size 8{ ital "FE"} } =2p cdot { { { {d rSub { size 8{z} } -d rSub { size 8{n} } } over {2} } } over {"ln" left ( { {d rSub { size 8{z} } } over {d rSub { size 8{n} } } } right )} } } {} .	(2)
dz … zunanji premer jedra
dn … notranji premer jedra

V sekundarnem navitju se inducira napetost v skladu z enačbo:

size 12{u rSub { size 8{s} } \( t \) "=-"N rSub { size 8{s} } S rSub { size 8{ ital "FE"} } { { ital "dB" \( t \) } over { ital "dt"} } } {} .	(3)
Ns … število sekundarnih ovojev
SFE … presek jedra
Kriterij kvalitete jeder je definiran z meritvijo efektivne vrednosti Hef, ki pri izbrani vrednosti Bmax ne sme presegati dovoljene vrednosti. Zaradi meritve efektivne vrednosti Hef mora napajalni vir ustrezati standardu IEC 404-2, ki za ta primer predpisuje sinusni potek gostote magnetnega polja (sinusna polarizacija). Merilo sinusne polarizacije je po standardu inducirana sekundarna napetost, ki ima tedaj faktor oblike:

size 12{ ital "FF" rSub { size 8{U} } = { {u rSub { size 8{s, ital "ef"} } } over {u rSub { size 8{s, ital "AVGMEAN"} } } } =1,"11"} {}	(4)

Dopustno odstopanje inducirane napetosti od sinusne oblike je  1 %.

Po standardu IEC 404-2 dosežemo merilno točko, ko je izmerjena povprečna usmerjena vrednost sekundarne napetosti enaka računski vrednosti:

size 12{U rSub { size 8{s, ital "AVGMEAN"} } =4 cdot B rSub { size 8{"max"} } cdot f cdot S rSub { size 8{ ital "FE"} } cdot N rSub { size 8{s} } } {} .	(5)

Faktor oblike (4) sekundarne napetosti preverimo z istočasno meritvijo efektivne vrednosti Us,ef. Z upoštevanjem predpisanega faktorja oblike, ki je definiran kot razmerje efektivne in povprečne usmerjene vrednosti napetosti, lahko temensko vrednost magnetne poljske gostote Bmax dosežemo s pomočjo merjenja efektivne vrednosti inducirane napetosti:

size 12{U rSub { size 8{s, ital "ef"} } =4,"44" cdot B rSub { size 8{"max"} } cdot f cdot S rSub { size 8{ ital "FE"} } cdot N rSub { size 8{s} } } {} ,	(6)

efektivno vrednost magnetne poljske jakosti v izbrani merilni točki pa izračunamo na osnovi merjenja efektivne vrednosti primarnega toka:

size 12{H rSub { size 8{ ital "ef"} } = { {I rSub { size 8{p, ital "ef"} } cdot N rSub { size 8{p} } } over {l rSub { size 8{ ital "FE"} } } } } {} .	(7)

Izvedba vaje:

Merilnik dinamičnih krivulj MDK 1000

Slika 1: Blokovna shema merilnega sistema z MDK 1000

Delo v laboratoriju:

1. Določite efektivno vrednost sekundarne inducirane napetosti za jedro z oznako 53/39/22 (dz, dn, h) s polnilnim faktorjem Kp = 0,95 pri B = 0,2 T; 1,1 T in 1,6 T.
2. Izmerite efektivno vrednost magnetne poljske jakosti H pri temenski vrednosti magnetne gostote Bmax = 1,6 T.
3. Komentirajte rezultate!