Določanje ftalatov v vodi s plinsko kromatografijo

Opis metode:

Ftalati so industrijske kemikalije, ki se uporabljajo kot mehčalci v PVC plastiki, kot topila v kozmetični industriji… ter lahko poškodujejo nekatere organe. Določujemo jih lahko s plinsko kromatografijo, ki je po principu precej podobna HPLC, le da je mobilna faza plinasta (N2 smo uporabili za nosilni plin), stacionarna faza pa je nepolarna in sicer dimetil siloksan, detektiramo pa na plamenskem ionizacijskem detektorju.

Potek dela:

Umeritvena krivulja: pripravljene standarde koncentracij 5, 10 in 20 mg/L injeciramo v kromatograf. Iz dobljenih površin pikov za standarde narišemo umeritveno krivuljo.

Vzorec vode DANA: v lij ločnik damo 200 mL vode in 10 mL heksana, stresamo 5 min in počakamo, da se fazi ločijo. Vodno fazo odstranimo, fazo z heksanom pa shranimo v epruvetko, v katero dodamo še Na2SO4 za odstranitev ostanokov vode. Raztopino prelijemo v novo eprivetko, jo damo v čašo s toplo vodo in odparimo heksan (do suhega). Suh vzorec nato razredčimo v 0,1 mL heksana. 1 μL vzorca injeciramo v kromatogram.

Meritve in računi:

|  | Dibutil ftalat | Etilbutilheksil ftalat |
| --- | --- | --- |
| c [mg/L] | Površina | Površina |
| 5 | 19562 | 9856 |
| 10 | 52445 | 25195 |
| 20 | 98997 | 50470 |
| Vzorec | 5213 | 15509 |

Površina vzorca = 5213

cvzorca =

To je koncentracija v 0,1mL vzorca, katerega smo dobili iz 200 mL vode. Da dobimo koncentracijo v vodi, delimo to z 2000.

cftalata v vodi = cvzorca / 2000 = 0,525μg/L

Površina vzorca = 15509

cvzorca =

cftalata v vodi = cvzorca / 2000 = 3,105μg/L

Rezultat:

V vodi DANA smo določili 0,525 μg/L dibutil ftalata in 3,105 μg/L butiletilheksil ftalata.