Določanje kofeina s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Opis metode:

RP HPLC je separacijska metoda, s katero smo ločili alkaloide v vzorcu. RP pomani reversed phase: mobilna faza je polarna (mešanica organskih topil in H2O, v našem primeru raztopina acetonitrila), stacionarna pa nepolarna. Alkaloide smo detektirali z UV-detektorjem pri 280 nm.

Potek dela:

Umeritvena krivulja:

Pripravimo 5 standardnih raztopin kofeina (20, 40, 60, 80, 100 μg/mL) v 50 mL bučke iz osnovne raztopine s konc. 1 mg/mL. Vbrizgamo na kolono (20 μL) in odčitamo površino vrhov.

Vzorec:

Pripravimo jih z ustrezno razredčitvijo (Coca-Cola 5-krat in Red Bull 10-krat) in vbrizgamo v kolono.

Meritve in račun:

Umeritvena krivulja:

Po enačbi y = 599659x (kjer je y višina vrha in x koncentracija) prepračunamo koncentracije v vzorcu tako, da višino vrhov delimo z dobljenim faktorjem 599659. Dobljeno koncentracijo pa je potrebno pri Coca-Coli (oznaka CC) še množiti z 5 in pri Red Bull-u še množiti z 10 zaradi dodatnih redčitev pri nanosu vzorca na kolono.

Primera izračuna:

CCC = (15684304 / 599659) * 5 = 130,7 μg/mL

CRB = (21981728 / 599659) * 10 = 366,57 μg/mL

Ker smo opravili po tri meritve za vsak vzorec, potem le-te povprečimo.

|  | povpr. koncentracija | koncentracija | retencijski čas | višina vrha | polovična širina vrha |  | N = št. teoretskih podov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ug/mL] | [ug/mL] | [min] | [/] | [/] |  | [/] |
|  |  | 20 | 4,594 | 13115784 | 0,221 |  | 2394 |
|  |  | 40 | 4,752 | 26167328 | 0,222 |  | 2538 |
|  |  | 60 | 4,746 | 38286592 | 0,224 |  | 2487 |
|  |  | 80 | 4,75 | 47872864 | 0,225 |  | 2469 |
|  |  | 100 | 4,628 | 57564640 | 0,227 |  | 2303 |
| CC | 121 | 130,777 | 4,676 | 15684304 | 0,215 |  | 2620 |
|  |  | 116,978 | 4,68 | 14029440 | 0,219 |  | 2530 |
|  |  | 113,955 | 4,658 | 13666888 | 0,215 |  | 2600 |
| RB | 364 | 366,570 | 4,627 | 21981728 | 0,214 |  | 2590 |
|  |  | 357,101 | 4,623 | 21413904 | 0,211 |  | 2659 |
|  |  | 367,025 | 4,615 | 22009008 | 0,216 |  | 2529 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2520 |

Za učinkovitost kolone izračunamo število teoretskih podov po enačbi:

N = 5,54 * (tr / w1/2)2,

kjer je tr retencijski čas in w1/2 polovična širina kromatografskega vrha kofeina, in dobimo, da ima naša kolona vrednost N = 2520.

Rezultat:

Koncentracija kofeina v Coca-Coli je 121 μg/mL, v Red Bull-u pa 364 μg/mL.

Število teoretskih podov naše kolone je 2520.