Določanje kofeina s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Opis metode:

RP HPLC je separacijska metoda, s katero smo ločili alkaloide v vzorcu. RP pomani reversed phase: mobilna faza je polarna (mešanica organskih topil in H2O, v našem primeru raztopina acetonitrila), stacionarna pa nepolarna. Alkaloide smo detektirali z UV-detektorjem pri 280 nm.

Potek dela:

Umeritvena krivulja:
Pripravimo 5 standardnih raztopin kofeina (20, 40, 60, 80, 100 μg/mL) v 50 mL bučke iz osnovne raztopine s konc. 1 mg/mL. Vbrizgamo na kolono (20 μL) in odčitamo površino vrhov.

Vzorec:
Pripravimo jih z ustrezno razredčitvijo (Coca-Cola 5-krat in Red Bull 10-krat) in vbrizgamo v kolono.

Meritve in račun:

Umeritvena krivulja:
Po enačbi y = 599659x (kjer je y višina vrha in x koncentracija) prepračunamo koncentracije v vzorcu tako, da višino vrhov delimo z dobljenim faktorjem 599659. Dobljeno koncentracijo pa je potrebno pri Coca-Coli (oznaka CC) še množiti z 5 in pri Red Bull-u še množiti z 10 zaradi dodatnih redčitev pri nanosu vzorca na kolono.

Primera izračuna:
CCC = (15684304 / 599659) * 5 = 130,7 μg/mL
CRB = (21981728 / 599659) * 10 = 366,57 μg/mL

Ker smo opravili po tri meritve za vsak vzorec, potem le-te povprečimo.
	povpr. koncentracija	koncentracija	retencijski čas	višina vrha	polovična širina vrha		N = št. teoretskih podov
	[ug/mL]	[ug/mL]	[min]	[/]	[/]		[/]
		20	4,594	13115784	0,221		2394
		40	4,752	26167328	0,222		2538
		60	4,746	38286592	0,224		2487
		80	4,75	47872864	0,225		2469
		100	4,628	57564640	0,227		2303

CC	121	130,777	4,676	15684304	0,215		2620
		116,978	4,68	14029440	0,219		2530
		113,955	4,658	13666888	0,215		2600
RB	364	366,570	4,627	21981728	0,214		2590
		357,101	4,623	21413904	0,211		2659
		367,025	4,615	22009008	0,216		2529
							2520

Za učinkovitost kolone izračunamo število teoretskih podov po enačbi:

N = 5,54 * (tr / w1/2)2,

kjer je tr retencijski čas in w1/2 polovična širina kromatografskega vrha kofeina, in dobimo, da ima naša kolona vrednost N = 2520.

Rezultat:

Koncentracija kofeina v Coca-Coli je 121 μg/mL, v Red Bull-u pa 364 μg/mL.
Število teoretskih podov naše kolone je 2520.