UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

LABORATORIJ ZA TEHNIČNO KIBERNETIKO, OBDELOVALNE SISTEME IN RAČUNALNIŠKO TEHNOLOGIJO &
LABORATORIJ ZA PROIZVODNO KIBERNETIKO IN EKSPERIMENTALNE METODE

EKSPERIMENTALNE METODE – VAJE 2005/2006
PRVA VAJA

MERILNI SISTEMI IN ELEMENTI

Namen vaje

Predstavitev elementov merilnih sistemov, karakteristik elementov ter njihovo povezovanje v merilni sistem.

Cilji vaje

predstavitev primarnih senzorjev, ojačevalcev katerih ohmska upornost se spreminja s spremembo merjene veličine (fotocelica, magnetorezistor, termoupor, fotodioda);

merilni sistem za merjenje poti (LVDT, ojačevalnik z nosilno frekvenco, x-t pisalnik). Praktični primer: merjenje lastne frekvence mehanskega sistema masa-vzmet-dušilka in poenostavljen način določanja občutljivosti;

spoznavanje filtrov – vrste, princip delovanja in vloga filtrov;

merilni sistem za merjenje hitrosti translacijskih nihanj (seizmični senzor z vgrajenim hitrostnim senzorjem na osnovi elektrodinamičnega principa, osciloskop). Praktični primer: merjenje hitrosti nihanj na objektu-mizi;

eksperimentalno preverjanje obremenilnega efekta na potenciometru;

prikaz delovanja digitalnega osciloskopa.

Poudarek pri vseh točkah vaje je na statičnih in dinamičnih karakteristikah elementov, modifikacijskih in motilnih vplivih, ter na zahtevah pri povezovanju elementov, ki so značilni za posamezne konkretne primere.

DEMO 1: SENZORJI NA PRINCIPU SPREMEMBE OHMSKE (Ω) UPORNOSTI

Opis:	Seznanitev s senzorji, katerim se spreminja ohmska upornost na podlagi vhodnega fizikalnega vpliva (svetlobe, sile,...).

Slika 1: Blokovna shema enostavnega merilnega sistema

        Legenda:	RPTK (T) – karakteristika elementa s pozitivnim temp. koeficientim
        RNTK (T) – karakteristika elementa z negativnim temp. koeficientim

Slika 2: Diagram: karakteristike različnih temperaturnih koeficientov

DEMO 2: MERJENJE LASTNE FREKVENCE MEHANSKEGA SISTEMA: MASA – VZMET – DUŠILKA

Opis:	Sistem masa – vzmet – dušilka (M – K – B) se vzbuja z zunanjim impulzom. Eksperimentalno je potrebno določiti lastno frekvenco, koeficient dušenja in koeficient ojačanja merilnega sistema.

Slika 3: Blokovna shema sistema za eksperimentalno merjenje lastne frekvence

Določi lastno frekvenco sistema M – K – B fn
Določi koeficient dušenja sistema ζ
Določi ojačanje merilnega sistema KMS

alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{n} } = { {1} over {T} } } {} # ς= simeq { {"ln" { {x rSub { size 8{p} } } over {x rSub { size 8{p+1} } } } } over {2π} } {} } } {}

size 12{K rSub { size 8{ ital "MS"} } = { {l rSub { size 8{0} } } over {x rSub { size 8{i} } } } } {}
Prediskutiraj frekvenčne pasove elementov merilnega sistema!

size 12{f rSub { size 8{c} } = sqrt { { {a rSub { size 8{ ital "dop"} } } over {x rSub { size 8{i} } } } } " " \( "LVDT" \) " ; f" rSub { size 8{c} } approx 0 "." "25"f rSub { size 8{n} } \( "oja {" breve {c}}"evalnik" \) " ; f" rSub { size 8{c} } approx 3 "." "." "." 5 ital "Hz"" " \( "pisalnik" \) } {}

Slika 4: Princip delovanja LVDT

Tipična nosilna frekvenca fc = 2, 5, 10, 50 kHz

Slika 5: Princip delovanja ojačevalnika z nosilno frekvenco (ONF)

DEMO 3: LASTNOSTI IN UPORABA FILTROV

Opis:	Seznanitev s filtri - osnovne in sestavljene izvedbe filtrov. Demonstracija delovanja filtrov na	preprostem primeru.

Slika 6: Blokovna shema sistema za prikaz delovanja filtrov

Osnovne izvedbe filtrov

karakteristika in zgradba nizkopasovnega filtra (NP)

alignl { stack { size 12{ω rSub { size 8{c} } = { {1} over {τ} } " ; f" rSub { size 8{c} } = { {ω rSub { size 8{c} } } over {2π} } " ; "τ=R cdot C} {} # R="50k" %OMEGA " , C"="22nF , f" rSub { size 8{c} } simeq "145" ital "Hz" {} } } {}

karakteristika in zgradba visokopasovnega filter (VP)

size 12{R="10"k %OMEGA " , C"="22nF , f" rSub { size 8{c} } simeq "725" ital "Hz"} {}

DEMO 4: MERJENJE HITROSTI NIHANJ

Opis:	Merjenje hitrosti nihanj sistema. Predstavitev seizmičnih senzorjev. Primer merjenja lastne frekvenca testnega objekta.

Slika 7: Blokovna shema sistema za merjenje hitrosti nihanj
.

Slika 8: Hitrostni induktivni senzor

DEMO 5: OBREMENILNI EFEKT

Opis:	Seznanitev z obremenilnim efektom in demonstracija na primeru.

Slika 9: Blokovna shema sistema za demonstracijo obremenilnega efekta

Slika 10: Semioperacijska shema sistema za demonstracijo obremenilnega efekta

Slika 11: Shematski prikaz potenciometra / Slika 12: Obremenilni efekt v enotskem kvadratu	alignl { stack { size 12{ { {U rSub { size 8{0} } } over {U rSub { size 8{ ital "Ex"} } } } = { {1} over { { {x rSub { size 8{p} } } over {x rSub { size 8{i} } } } + { {R rSub { size 8{p} } } over {R rSub { size 8{ ital "ob"} } } } \( 1 - { {x rSub { size 8{i} } } over {x rSub { size 8{p} } } } \) } } } {} # { {U rSub { size 8{0} } } over {U rSub { size 8{ ital "Ex"} } } } rSub { size 8{ \lline rSub { size 6{R rSub { ital "ob"} = prop } } } } = { {x rSub {i} } over { size 12{x rSub {p} } } } {} # {} # {} # {} # {} # size 12{e rSub { {} rSub { size 6{ \lline { {x rSub {i} } over {x rSub {p} } } =0 "." 5} } } size 12{ {}=?}} {} # size 12{ ital "pri":} {} # size 12{1 \) " R" rSub {"ob"} size 12{ {}="10" rSup {3} } size 12{ cdot R rSub {p} }} {} # size 12{2 \) " R" rSub {"ob"} size 12{ {}="10" rSup {2} } size 12{ cdot R rSub {p} }} {} # size 12{3 \) " R" rSub {"ob"} size 12{ {}="10" cdot R rSub {p} }} {} # size 12{4 \) " R" rSub {"ob"} size 12{ {}=1 cdot R rSub {p} }} {} # size 12{"_______________________"} {} # size 12{e= { {x rSub {i} } over { size 12{x rSub {p} } } } size 12{ - { {U rSub {0} } over { size 12{U rSub { ital "Ex"} } } } } size 12{ \( { {R rSub {p} } over { size 12{R rSub { ital "ob"} } } } } size 12{ \) }} {} # size 12{"_______________________"} {} # size 12{e= { {x rSub {i} } over { size 12{x rSub {p} } } } size 12{ \( 1 - { {1} over {1+ { {R rSub {p} } over { size 12{R rSub { ital "ob"} } } } size 12{ cdot \( 1 - { {x rSub {i} } over { size 12{x rSub {p} } } } } size 12{ \) cdot { {x rSub {i} } over { size 12{x rSub {p} } } } }} } } size 12{ \) }} {} } } {}

DEMO 6: OSNOVE DIGITALIZACIJE IN DIGITALNI OSCILOSKOP

Opis: Seznanitev z osnovnimi pojmi digitalizacije in predstavitev digitalnega osciloskopa.

Slika 13: Različne oblike digitalizacije v odvisnosti od števila bitov A/D kartice in časa vzorčenja

SPECIFIKACIJE DIGITALNEGA OSCILOSKOPA HP 54 2000 A

digitalni osciloskop HP 54 2000 A

Območje Uxi in Uyi :	od 40 mV (Ka = 256)
do 40 V (Ka = 0,256)

Območje offset –a Uofx in Uofy:	od – 20V
do + 20 V

Nastavitev multiplekserja MUX:	ali X, ali Y, ali X in Y

Specifikacije A/D pretvornika

Vhodna napetost.	– 5 .12 V do +5.12 V

6-bitna A/D pretvorba:	R = 6 →	Resulucija 26 = 64

        Območje Ux/yi	L 40 mV = 0,625 mV
Ločljivost L:	L = --------------------
        Resolucija	L 40 V = 0,625 V

Čas med dvema vzočnima točkama t*:	od 0,05 ns (f* = 200 MHz)
do 0,01 s (f* = 100 Hz)

Velikost vzorca N:	N = 1001 (1000 intervalov t*)

Dolžina vzorca T:	T = N * t* →	50 ns ≥ T ≥ 10 ns
(1 Hz ≤ fi ≤ 50 Hz)

NALOGE

Naloga 1

Frekvenca f* in frekvenca vhodnega signala f1 sta usklajeni.

Iz diagrama zaslona osciloskopa določi frekvenco vhodnega signala in amplitudo.

Naloga 2

Amplituda vhodnega signala je prevelika. Kaj je potrebno spremeniti?

Določi frekvenco vhodnega signala fi.

Kaj je potrebno uskladiti, da zadostimo osnovnim kriterijem pri digitalizaciji?

Naloga 3

Dolžina vzorca ni vsklajena s frekvenco vhodnega signala fi.

Kaj moramo storiti?

Dodatek:
Teoretična izhodišča

Dodatek k demu 2:

Za idealen sistem M – K – B (sistem 2. reda) velja:

alignl { stack { size 12{f rSub { size 8{n} } = { {1} over {2π} } sqrt { { {K} over {M} } } " " left ["Hz" right ]} {} # ς= { {B} over {2 sqrt { ital "KM"} } } {} } } {}

K....vzmetna konstanta [N/m]
M...masa [kg]
B.....dušenje [Ns/m]

Slika 14: Časovni odziv sistema M-K-B

Dodatek k demu 4:

Opis: Merjenje nihanj sistema

Slika 15: Seizmični senzor za merjenje hitrosti nihanj	xM  0 xi xo / size 12{ ital "MD" rSup { size 8{2} } x rSub { size 8{M} } = ital "BDx" rSub { size 8{o} } +K rSub { size 8{s} } x rSub { size 8{o} } } {} / size 12{M left (D rSup { size 8{2} } x rSub { size 8{i} } - D rSup { size 8{2} } x rSub { size 8{o} } right )=` ital "BDx" rSub { size 8{o} } +K rSub { size 8{s} } x rSub { size 8{o} } } {} / size 12{ { {x rSub { size 8{o} } } over {x rSub { size 8{i} } } } left (D right )= { { { {D rSup { size 8{2} } } over {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } } } over { { {D rSup { size 8{2} } } over {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } } + { {2ζ`D} over {ω rSub { size 8{n} } } } +1} } } {} / size 12{ω rSub { size 8{n} } = sqrt { { {K rSub { size 8{s} } } over {M} } } } {} / size 12{ζ= { {B} over {2 sqrt {K rSub { size 8{s} } `M} } } } {} / size 12{ { {x rSub { size 8{o} } } over {x rSub { size 8{i} } } } left (jω right )= { { { { left (jω right ) rSup { size 8{2} } } over {ω rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } } } over { left ( { {jω} over {ω rSub { size 8{n} } } } right ) rSup { size 8{2} } + { {2ζ`} over {ω rSub { size 8{n} } } } jω+1} } } {}
Slika 16: Bodejev diagram s karakteristiko senzorja