VSŠ Velenje

ELEKTRIČNE MERITVE

Laboratorijske vaje

Umerjanje in programiranje merilnega pretvornika

in prikazovalnika za temperaturno sondo PT100

Vaja št.5

M. D.

Skupina A

PREGLEDAL: ………………….

OCENA: ……………………..

Velenje, 22.12.2006

Besedilo naloge

- zapiši vhodne in izhodne tehnične podatke galvansko ločenega pretvornika C-PTA za Pt100 uporovne termometre

- nastavi določeno temperaturno območje (spodnjo in zgornjo mejno vrednost temperature) merjenja na C-PTA pretvorniku s kodirnimi stikali in ga umeri v danem območju

- priključi merilno sondo PT100 na pretvornik s pomočjo mA- metra ali V-metra  izmeri ter

izračunaj trenutno temperaturo okolice

- izpiši iz kataloga tehnične podatke temperaturnega senzorja PT 100

- izpiši tehnične podatke programirljivega temperaturnega oddajnika specificiranega s

kataloško številko 82 23-514

- programiraj FLEX TEMP za določeno območje merjenja temperature

- programiraj FLEXVIEW za prikazovanje območja

- izmeri temperaturo v prostoru in podaj rezultat

Vezalni načrt

Vezava priključitve:

Vezje za priključitev merilnega pretvornika                        Vezje za programiranje

na Pt 100 merilni senzor z ohišjem:                                      Flextemp pretvornika:

Popis instrumentov, naprav in elementov

- osebni računalnik

- digitalni multimeter

- sonda PT 100

- EEPROM programator Flex

- Pretvornik FLEXTEMP

- Prikazovalnik FLEXView

- Kalibrator microcal10

Tehnični podatki za PT100 sondo:

temperaturno območje: -50(C do 160(C

napaka pri merjenju: +/- 0,3(C

0(C        pt100=100(

100(C     pt100=138,5(

možnost 2 ali 3 žične priključitve

Tehnični podatki za prikazovalnik Flexview:

možno napajanje: 6,5VDC do 35VDC

prikazovalnik je sestavljen iz 4 LCD segmentov

razpon prikaza rezultatov na displayu: od -9999 do +9999

točnost: 0,1% +/- 1digit

program za programiranje: KAMSTRUP

Tehnični podatki za Flextemp:

možnosti napajanja: 6,5VDC do 35VDC

možnost priključitve 2 ali 3 žične sonde PT100

tokovni izhod: 4 do 20mA

natančnost: < 0,25%

občutljivost: < 0,2 mA

program za programiranje: KAMSTRUP

Tehnični podatki pretvornikov:

| Tip meril. pretvornika | DAT-CON | KAMSTRUP | ATM | ELTRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napajalna nap. | 220VAC | 230VAC | 220V, 110V, 24V | 24V |
| Izhodna napetost | 0V-10V 2V-5V | 6V-10V |  | 0V-10V |
| Izhodni tok | 0mA-20mA 4mA-20mA | 3,8mA-20mA | 0mA-20mA 4mA-20mA |  |
| Vrsta senzorja | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Temp. merilno območje | 0-75oC | -10-60oC | 0-100oC | -50-50oC |
| Način priključ. senzorja | trožična | trožična | trožična | trožična |

Opis poteka meritev in merilni rezultati

Najprej smo kalibrirali merilni pretvornik Eltra. To storimo tako, da na priključka 4 in 5 priklopimo kalibrator Microcal10, na izhodu pretvornika pa merimo napetost z voltmetrom.

Kalibracija pretvornika Eltra:

| Temperatura (oC) | Upornost (ohm) | Napetost (V) |
| --- | --- | --- |
| -50 | 80,33 | 0,014 |
| -40 | 84,27 | 0,991 |
| -30 | 88,22 | 1,994 |
| -20 | 92,16 | 2,992 |
| -10 | 96,09 | 3,99 |
| 0 | 100 | 5 |
| 10 | 103,90 | 6 |
| 20 | 107,79 | 7 |
| 30 | 111,67 | 8 |
| 40 | 115,54 | 9 |
| 50 | 119,40 | 10 |

Merjenje s Flextemp:

Najprej smo FLEX TEMP pripravili za programiranje. Priključka 3 in 4, smo morali med programiranjem kratko skleniti. Med kontakta 1 in 2 smo priključili programator na COM port 2 na računalniku. Na računalniku smo odprli program KAMSTRUP. Tam smo zbrali

opcijo PRODUCTS, nato FLEX TEMP (DOS) in nazadnje ukaz EDIT. S tem smo prišli v program za programiranje, kamor smo vpisali temperaturno območje , ter si izbrali v katerem delu skale naj se prikaže rezultat.

Uporabljene nastavitve v programu:

I = 4mA ………….0(C

I = 20mA ………100(C

skala 0% …... ……0(C

skala 100% ……100(C

Po vnosu parametrov prenesemo program na FLEXTEMP s pritiskom na tipko F2, opcijo program + enter.

Po končanem programiranju smo lahko priključili PT 100 na priključke 3 in 4 in izmerili sobno temperaturo. Istočasno smo tudi merili tok merilne zanke tako da smo lahko ročno preračunali podatke za sobno temperaturo.

Na izhodu smo dobili tok  15,9 mA

Od tega odštejemo 4 mA (ker se tukaj začne 0°C)  15,9mA-4mA=11,9 mA

0,16mA……..1(C

11,9mA / 0,16mA = 74,37 - 50(C = 24,37(C

V prostoru je 24,37(C.

Na Flexview smo istočasno izmerili 24(C.

### Komentar

Vajo smo opravljali po navodilih za opravljanje vaje. Pri vaji nismo uporabili DAT-CON pretvornika. Nekaj težav smo imeli samo pri digitalnem multimetru, pri katerem je pregorela varovalka. Pt 100 ( Pt – platina ) sondi se zaradi spremembe temperature spreminja upornost. Upornost raste linearno: 0°C….100  ;  100°C….138

Standardni napetostni in tokovni signali merilnih pretvornikov so:

- (0-10)V, (0-5)V

- (0-20)mA, (4-20)mA

# Text boxes

12VDC

Flex View

Flex Temp

mA

PT

100

+

+

+