Analiza elektronskih vezij

8. Vaja: Meritve na operacijskem ojačevalniku

Uporabite merilni modul z operacijskim ojačevalnikom TL 081 in izberite pripadajoče upore tako, da bo ojačanje približno 100-kratno (40 dB) - npr. upor R1 = 470  in upor R2 = 47 k.
Sestavite merilno vezje za neinvertirajoči ojačevalnik

Izračun ojačanja: size 12{A rSub { size 8{ ital "ŠTEV" "." } } =1+ { {R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } } } ="______"} {} ; size 12{A \( ital "dB" \) ="20""log"A rSub { size 8{ ital "ŠTEV" "." } } ="_________"} {}

Na generatorju nastavite frekvenco 1kHz, izberite sinusni signal in postopoma povečujte nivo vhodnega signala dokler signal na izhodu ne postane popačen (rezanje).
        Izmerite velikost maksimalnega vhodnega signala (brez izhodnega popačenja): UVHmax =__________

Izmerite mejno frekvenco  ojačanje pade za -3dB (0.707  UIZHmax=______) fm=__________

Izmerite izhodne napetosti in fazni kot pri izbranih frekvencah iz tabele

f [Hz]	1k	5k	10k	20k	fm=	50k	100k	200k	fT=
UVh[dB]
UIzh[dB]
Au [dB]
 [ ]

Frekvenčna odvisnost ojačanja

Frekvenčna odvisnost faznega kota (neinvertirajoči ojačevalnik)

Sestavite merilno vezje za invertirajoči ojačevalnik

- Pri istih frekvencah izmerite fazni kot in ga primerjajte z neinvertirajočim ojačevalnikom,
- izmerite tranzitno frekvenco,

Izračun ojačanja
size 12{A rSub { size 8{ ital "ŠTEV" "." } } approx { {R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } } } ="______"} {} ; size 12{R approx { {R rSub { size 8{1} } cdot R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } ="________"} {} ;
size 12{A \( ital "dB" \) = - "20""lg"A rSub { size 8{ ital "ŠTEV" "." } } ="_______"} {} ;

f [Hz]	500	1k	2k	5k	10k	20k	fm=	50k	100k	200k	fT=
 [ ]

Frekvenčna odvisnost faznega kota (invertirajoči ojačevalnik)

Izmerite maksimalno strmino izhodnega signala (Slew Rate)

 Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite tak nivo in frekvenco vhodnega signala, da dobite trapezno obliko izhodnega signala. Na osciloskopu nastavite časovno bazo tako, da je vidna ena perioda. Z horizontalnim premikanjem prikaza (X position) nastavite »prehod nivoja« v središčni položaj in pri kalibrirani časovni bazi ocenite strmino spremembe napetosti. Skicirajte oscilogram in SR fakor izračunajte po spodnjem obrazcu:

size 12{ ital "SR" rSub { size 8{ ital "TL""081"} } = { {ΔU rSub { size 8{ ital "izh"} } } over {Δt} } = { {~~~} over {} } ="_______" left [ { {V} over {μs} } right ]} {}

Meritev SR faktorja

Tipični podatki za operacijski ojačevalnik TL081:

Rvh= 1012 [] Uoff set= 3 [mV] Ioff set= 5 [pA]
Ao = 1105 (pri RBreme >2 [k])	CMMR= 86 [dB]
SR= 16 [V/s] (pri RBreme >2 [k])
GBW= 4 [MHz] tr= 0,1[s]	U napajanje max.= +-18 [V]

Ostali podatki so na naslovu:
http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/tl081.html

Tipični podatki za operacijski ojačevalnik A741:

Rvh= 2 [M] Uoff set= 2 [mV] Ioff set= 20 [nA]
 Ao = 2105 (pri RBreme >2 [k])	CMMR= 90 [dB]
SR= 0,5 [V/s] (pri RBreme >2 [k])
GBW= 1,5 [MHz] tr= 0,3[s] U napajanje max.= +-15[V]

   Ostali podatki so na naslovu:
   http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/ua741.html